## Slide 1: ２０１２年度P6発表 SOIPIX (XRPIX1b-FZ) の性能試験
２０１３年２月２６日
林・松村

## Slide 2: 目次
実験の目的
用いた素子（ＸＲＰＩＸ）について
実験セットアップ
測定結果、旧素子との比較
（ペデスタル、スペクトル、ゲイン、ノイズ）
測定結果、旧素子との比較
（イベントセレクション、エネルギー分解能、
Ｘ線カウント数の電圧依存性、暗電流）
まとめ、今後の課題
松村
林

## Slide 3: 実験の目的
SOIPIX (Silicon On Insulator PIXel sensor) の
新素子である XRPIX1b-FZ の性能試験
⇒ スペクトル、ゲイン [μV/]、ノイズ []、
エネルギー分解能、Ｘ線カウント数、
暗電流 [/ms/pixel]

## Slide 4
用いた素子（ＸＲＰＩＸ）について

## Slide 5: SOIPIXとは
SOIPIX ： SOI技術を利用した最新のCMOSセンサー
・SOI技術
Siウェハーの上に酸化膜（Si） を作り、その上に別のSi薄膜（SOI層）を形成する技術
・CMOSセンサー
ピクセル毎に読み出し回路とトリガーをもつセンサーであり、時間分解能が良い (～10μs)
ＳＯＩ層上にＣＭＯＳ回路を造ることの利点
・寄生容量の減少
・回路の高速化・省電力化

## Slide 6: XRPIX1b-FZについて
XRPIX：Ｘ線天文学用のSOIPIXである
低ノイズ回路、トリガー回路を搭載
旧素子のXRPIX1-CZ からの改良点
・寄生容量の減少⇒ゲインが増大
⇒エネルギー分解能の向上
・比抵抗 ρ が増大⇒空乏層厚が増大
⇒検出効率の向上
・センサー厚が増大⇒空乏層厚の最大値が増大
Notes: ＣＤＳ（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ Ｄｏｕｂｌｅ Ｓａｍｐｌｉｎｇ）

## Slide 7: 回路図

## Slide 8
実験セットアップ

## Slide 9: データ読み出し用ボード
イーサ
ネット端子
SiTCP
FPGA
User
FPGA
素子
バック
バイアス
電源
ADC
DAC
5〜150V
±5V
Ｘ線
アナログ
デジタル
イーサ
ネット
デジタルクロック
設定電圧

## Slide 10: コールドプレート、X線源の設置
コールドプレート
ヒーター
測温計
線源 Am-241 (NP366)
テープで固定

## Slide 11: 真空層へ投入、 主電源・バイアス電源の接続
主電源
ケーブル
バイアス電源
ケーブル
LAN
ケーブル
測温計
ケーブル
ヒーター
ケーブル
真空層
真空層内部
真空層前面
電源
測温計
冷却器
真空層 torr で -60℃まで冷却

## Slide 12
測定結果、旧素子との比較

## Slide 13: Ｘ線照射試験の手順
バックバイアス（5V,20V,80V,150V）、
温度（室温25℃、冷却時 -60℃）をそれぞれ変えて計8パターン行う。
一定時間露光後に全ピクセルを順番に読み出すフレーム読み出しを行う。
１フレームあたりの露光時間は 1ms
取得フレーム数は10万フレームに統一した。

## Slide 14: ペデスタルの引き方
各ピクセルはＸ線信号が入っていなくても一定の出力を持つ（ペデスタル）
生の各ピクセル出力
補正した出力
生の出力ヒストグラム
補正したヒストグラム
各ピクセルごとに
ペデスタルの時間平均を
生データから差し引く
読み出し
ノイズ

## Slide 15: Ａｍ２４１を照射した時のスペクトル
ゼロピーク
Am_241 のピーク：
13.95keV 17.74keV 20.77keV
バックバイアス = 5V
室温（25℃）

## Slide 16: ピークエネルギーとチャンネルの関係
 | ROOM(25℃) | LOW(-60℃)
5V | 0.1552 | 0.1533
20V | 0.1515 | 0.1496
80V | 0.1521 | 0.1482
150V | 0.1489 | 0.1465
単位 [keV/ch]
傾きは、
傾きは室温時、冷却時 で
ほとんど差がない

## Slide 17: ゲインとバックバイアスの関係
ゲインの計算式
G [μV/] = 244 [μV/ch] × 3.65 [eV/] ÷ 傾き [eV/ch]
平均5.85 [μV/]
Vback | G [μV/] (25℃)
5V | 5.71±0.0131
20V | 5.88±0.0177
80V | 5.95±0.0328
150V | 6.01±0.0128
Vback | 
5V | 5.71±0.0131
20V | 5.88±0.0177
80V | 5.95±0.0328
150V | 6.01±0.0128
Vback | G [μV/] (-60℃)
5V | 5.79±0.0141
20V | 5.93±0.0087
80V | 5.95±0.0103
150V | 6.01±0.0369
Vback | 
5V | 5.79±0.0141
20V | 5.93±0.0087
80V | 5.95±0.0103
150V | 6.01±0.0369
旧素子 XRPIX1-CZ
G = 3.97 [μV/]
旧素子と比較して1.5倍のゲインが得られた

## Slide 18: ノイズ
ノイズの計算式
N [] = ゼロピークのσ [ch] 傾き [eV/ch] 3.65 [eV/]
 | σ [ch] | N []
5V | 2.207 | 91.84
20V | 2.170 | 90.30
80V | 2.242 | 93.30
150V | 2.329 | 96.92
 | σ [ch] | 
5V | 2.207 | 91.84
20V | 2.170 | 90.30
80V | 2.242 | 93.30
150V | 2.329 | 96.92
 | σ [ch] | N []
5V | 2.007 | 82.14
20V | 1.880 | 76.95
80V | 1.899 | 77.72
150V | 1.937 | 79.28
 | σ [ch] | 
5V | 2.007 | 82.14
20V | 1.880 | 76.95
80V | 1.899 | 77.72
150V | 1.937 | 79.28
平均 151.9 eV/ch(室温）
149.4 eV/ch（冷却時)
室温（25℃）
冷却時（-60℃）
旧素子 XRPIX1-CZ ( = 100V)
N = 235 （25℃）
N = 153 （-50℃）
新素子 XRPIX1b-FZ ( = 150V)
N = 96.92 （25℃）
N = 79.28 （-60℃）

## Slide 19: イベントセレクション
発生した電荷が複数のピクセルにまたがってしまい、低エネルギー側にテールができる。
バイアスが大きくなるほど空乏層が広がり、電荷の広がりも大きくなること予想できる。
このマルチピクセルイベントを考慮し、イベントの抽出を行う。
マルチピクセルイベント

## Slide 20: イベントセレクション
ゼロピークの幅から閾値を決定
イベント閾値 10σ
分割閾値 3σ
イベントの周囲8マス
分割閾値以上
→滲みだした値としてイベントに足す
出力値がイベント閾値以上
周囲8マスの出力値より大きい
→イベントとしてカウント
シングルピクセルイベント ダブルピクセルイベント トリプルピクセルイベント

## Slide 21: イベントセレクション後のスペクトル
滲みだしたピクセルの数によって分類
滲みだしが0個：シングルイベント (赤)
滲みだしが1個：ダブルイベント (紫)
滲みだしが2個：トリプルイベント (緑)
解析にはシングルイベントを用いた

## Slide 22: エネルギー分解能
= 30V
t = 25℃
FWHM = 1.074 [keV]
(13.95keV)
分解能 R = 7.69%
旧素子 XRPIX1-CZ
FWHM = 2.791keV
(13.95keV)
R = 20.01%
( = 30V, t = 25℃)

## Slide 23: シングルピクセルイベントスペクトル 電圧による違い
= 20V
= 80V
= 5V
= 150V
すべて室温（25℃）
テールの増大
の増大
に従って

## Slide 24: Ｘ線カウント数の電圧依存性
イベントカウント
シングルピクセルイベントのうち
13.95keV線のスペクトルの
mean±2σをイベントとして
カウントする(図塗りつぶし部分)

## Slide 25: Ｘ線カウント数の電圧依存性
Vback | カウント数
5V | 2.65e-5
20V | 4.84e-5
80V | 1.06e-4
150V | 1.32e4
イベントカウント
単位は[counts/pixel/frames]
空乏層厚の計算式
= 17
ε：誘電率 μ：透磁率 ρ：比抵抗
新素子では、ρ = 7 kΩ・m なので、 = 123V で_max = 500 μm に達する

## Slide 26: 暗電流測定の手順
バックバイアス（5V,20V,80V,150V）、
温度（室温、冷却時）をそれぞれ変えて計8パターン行う
・露光時間が
1ms,5ms,10ms,25ms,50ms,100ms
のときのペデスタル値の平均を、
ピクセル毎に直線でフィッティングする。
・傾きをヒストグラムに描き、
ガウシアンでフィットした平均を
リーク電流とする。
・傾きを単位[/ms] に直す

## Slide 27: 暗電流とバックバイアスの関係
暗電流の計算式
[/ms] = 傾き [ch/ms] ×244 [μV/ch] Ｇ [μV/]
 | ROOM(25℃) | LOW(-60℃)
5V | 372.03 | 2.08
20V | 625.60 | 2.30
80V | 1063.94 | 5.11
150V | 1291.78 | 9.12
単位 [/ms/pixel]
旧素子 XRPIX1-CZ ( = 20V)
= 1.68/ms (25℃)

## Slide 28: 暗電流のピクセル依存性
・端のピクセルはリーク電流が大きくなる傾向にある。
・中心部で大きい値をとる。
（バイアスが大きくなると傾向は強くなる。）
・露光時間に対して出力が減少するピクセルが存在する。（バッドピクセル）
= 80V
t = 25℃

## Slide 29: XRPIX1b-FZの性能まとめ
Ｘ線照射試験を行い、ゲインは6.01 [μV/] （素子温度‐60℃、逆バイアス＝150Ｖ）であった。また、室温と常温での差は見られなかった。
読み出しノイズは冷却時で79
エネルギー分解能は1.074keV@13.95KeVであった。
暗電流は冷却時で9.12[/ms](逆バイアス＝150V）となった

## Slide 30: 今後の課題
逆バイアス＝５Vでは、逆バイアスがより大きいデータに比べてノイズが大きい原因を調べる。
X線カウント数の電圧依存性について、逆バイアス＝120V付近でデータをとりカウント数が飽和する（空乏層厚が最大となる）ことを確認する。

## Slide 31
おわり

## Slide 32: 旧素子XRPIX1-CZ との違い
XRPIX1-CZ(旧) XRPIX1b-FZ(新)
_max ～ 260μm _max ～ 500μm
ρ～ 0.7 kΩ・m ρ～ 7 kΩ・m
N～100
G～4μV/ G～6μV/

## Slide 33: 空乏層厚と捉えられるX線
空乏層の厚み が厚いほど、捉えられる
Ｘ線は多くなり、検出効率が良くなる
空乏層厚の計算式
∝
ρ：比抵抗 :バックバイアス電圧
素子は比抵抗 ρ が大きい方がよい

## Slide 34: エネルギー分解能
バイアス電圧 | 13.95keV | 17.74keV | 20.77keV
5V | 9.44±0.64 | 9.68±1.23 | 1.81±0.44
20V | 10.00±0.73 | 10.19±0.84 | 6.72±2.43
80V | 14.35±1.28 | 12.05±1.16 | 2.69±0.61
150V | 10.32±0.89 | 16.63±0.81 | 4.46±1.08
バイアス電圧 | 13.95keV | 17.74keV | 20.77keV
5V | 8.08±0.85 | 6.55±0.57 | 6.43±1.21
20V | 7.96±0.40 | 9.98±0.54 | 6.29±1.20
80V | 11.73±0.60 | 11.31±0.92 | 5.84±0.78
150V | 12.26±0.60 | 10.11±0.92 | 4.40±0.52
室温
低温
単位 [％]
単位 [％]

## Slide 35: エネルギー分解能
冷却時のエネルギー毎の分解能バイアス依存性

## Slide 36: エネルギー分解能
室温でのエネルギー毎の分解能バイアス依存性

## Slide 37: 用いたピクセルの領域
素子のピクセルは四分割
されていて、各16×16 pixel
である
それぞれ用いている
トランジスタとキャパシタ
が異なる
本実験では44Mを用いた

## Slide 38
0.0509x+89.26

## Slide 39
0.0180x+76.47